Załącznik nr 1 do SWZ

SPZOZ.ZP.242.10.2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

	Lp.
	Wymagane warunki i parametry
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 

	1.
	Analizator fabrycznie nowy minimum 2025 rok, niepowystawowy. Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy. Instalacja aparatu do 2 tygodniu po podpisaniu umowy.
	TAK
	

	2.
	Parametry mierzone : pH, BG, PCO2, ISE (Na+,K+,CL-, Ca2+) O2Hb,HHb,COHb,MetHb,tHb,SO2,Hct, HCO3akt,HCO3st,BE(ecf), BE(B),CTCO2, Luka anionowa,O2SAT,ctHb(est). 
	TAK
	

	3.
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki, ampułki lub kapilary


	TAK
	

	4.
	Możliwość wykonania analizy z: surowicy z krwi pełnej ,heparynizowanej, mieszanej,  żylnej, tętniczej, osocza, dializatów
	TAK
	

	5.
	Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	6.
	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta
	TAK
	

	7.
	Wbudowana drukarka. Komputer z monitorem ,UPS, czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	8.
	Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego
	TAK
	

	9.
	System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

Wbudowany system pomocy w języku polskim;

Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

Możliwość przywracania plików systemowych;

System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).

Licencja systemu operacyjnego musi i być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym u zamawiającego.
	TAK
	

	10.
	Możliwość podłączenia do komputera
	TAK
	

	11.
	Interpretacja wyników przedstawiona graficznie
	TAK
	

	12.
	Możliwość archiwizacji danych na płytkach CD lub nośnikach
	TAK
	

	13.
	Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej
	TAK
	

	14.
	Graficzny wykres trendów u pacjenta
	TAK
	

	15.
	Mapa równowagi kwasowo-zasadowej, zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych


	TAK
	

	16.
	Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych
	TAK
	

	17.
	Mierzony hematokryt
	TAK
	

	18.
	Aktualizacja oprogramowania aparatu przez okres użytkowania
	TAK
	

	19.
	W cenie oferty dostawa i instalacja aparatu
	TAK
	

	20.
	W cenie oferty szkolenie personelu (2 osoby) potwierdzone odpowiednim dokumentem
	TAK
	

	21.
	Wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy
	TAK
	

	22.
	Wyposażenie w zewnętrzny czytnik  kodów – analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi oraz drukarką
	TAK
	

	23.
	Integracja aparatu z posiadanym LSI (dwukierunkowa transmisja danych – wysyłanie i odbieranie danych)
	TAK
	

	24.
	Integracja analizatora z systemem LSI i podłączenie do systemu informatycznego na koszt Oferenta
	TAK
	

	25.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z analizatorem oraz instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora
	TAK
	

	26.
	Oferowane urządzenie będzie kompletne i po zainstalowaniu  gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	TAK
	

	27.
	Możliwość współpracy analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym (dwukierunkowa komunikacja).Podłączenie do systemu na koszt Oferenta
	TAK
	

	28.
	W czasie trwania umowy Oferent wykona zalecane przez producenta przeglądy. Wszystkie naprawy aparatu będą wykonywane przez serwis w ciągu 24 godz. na koszt oferenta, tak aby była ciągłość w wykonywaniu badań. Jeśli usterka jest nie możliwa do usunięcia Oferent udostępni aparat zastępczy
	TAK
	

	29.
	Rozdzielność paków odczynników-kalibracyjnych od materiału kontrolnego i czujników pomiarowych, co ogranicza koszty związane z ewentualnymi stratami w porównaniu  z analizatorami, w których odczynniki i czujniki pomiarowe konfekcjonowane są razem oraz dają swobodę planowania kontroli ( kontrole nie są konfenkcjonowane w paku odczynnikowym co ogranicza ich czas obecności w analizatorze do czasu stabilności odczynników)
	TAK
	

	30.
	Stabilność paków odczynnikowo-kalibracyjnych w analizatorze – 42 dni
	TAK
	

	31.
	Podświetlany port pobrania próbki ułatwiający podawanie próbki po zmroku
	TAK
	

	32.
	Podwójny system zabezpieczenia toru pomiarowego przed skrzepem: zewnętrzny z wykorzystaniem wyłapywaczy skrzepów oraz automatyczna funkcja wypłukania skrzepu przez analizator
	TAK
	

	33.
	Sonda aspiracyjna będąca częścią składową kasety odczynnikowej a nie analizatora. Umożliwia to jej wymianę każdorazowo z kasetą, nie jest elementem, który można uszkodzić mechanicznie, port pobrań nie wymaga trzymania podczas aspiracji kapilary lub strzykawki
	TAK
	

	34.
	Możliwość oznaczenia samej gazometrii z probówki 37uL, BG+COOX z próbki 55uL i bilirubiny z próbki 2uL
	TAK
	

	35.
	Kontrola automatyczna. Aparat wyposażony w moduł Auto QC z możliwością wykonywania kontroli na trzech poziomach, jednym normalnym i dwóch patologicznych., każdego dnia będzie wykonywany  jeden poziom normalny i dwa patologiczny
	TAK
	

	36.
	Odczynniki i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta
	TAK
	

	37.
	Stała gotowość do pracy w trybie „cito”
	TAK
	

	38.
	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii
	TAK
	

	39.
	CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych należy złożyć wraz z ofertą
	TAK
	

	40.
	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników należy złożyć wraz z ofertą.
	TAK
	

	41.
	Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne w języku polskim należy złożyć wraz z ofertą.
	TAK
	

	42.
	Ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników w języku polskim należy złożyć wraz z ofertą.
	TAK
	

	43.
	Dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają należy złożyć wraz z ofertą.
	TAK
	


Wartość netto……………………………………………………

VAT……………………………………………………………..

Wartość brutto ………................................................................ 

	Lp.
	Nazwa  analizatora 
	Ilość miesięcy 
	Cena jednostkowa  netto  za miesiąc dzierżawy 
	Wartość netto 
	VAT 
	Wartość brutto 

	1
	
	36 
	
	
	
	


...............................................................................

Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

2

